SBT950T称重/测力控制器

称重/测力显示，峰值检测/显示保持

定值DO输出，AO/数字变送

操作手册V4.1

广州市斯巴拓电子科技有限公司

前 言

衷心感谢您选用本公司产品!

本手册包含产品的安全提示、技术指标、操作界面、安装配线、功能操作等方面的内容。为了使本产品长期保持最佳工作状态，请您在使用前认真阅读本操作手册，并妥善保存，以备随时查阅。

由于产品的技术更新、功能加强与品质提升，可能导致本操作手册与产品实物存在部分差异，届时敬请谅解。

未经本公司授权，不得转载与复制本手册内容。

产品主要特点：

- 用途：称重/测力显示、峰值检测/显示保持、定值DO输出与模拟量AO/数字变送。

- 4种定值输出模式：重量上下限DO报警模式、重量增量DO输出模式、重量减量DO输出模式与重量区间DO输出模式。

- 整机EMC设计，抗干扰能力强，适用于工业环境。

- 32位ARM CPU，48MHz主频，运算速度快。

- 5位红色LED数码管，英文字符/数字显示。

- 菜单操作与快捷操作。

- 采用24位高精度高速∑-△A/D转换模块，内部分辨率1/1,000,000，采样频率1280Hz。

- 采用独特的抗振滤波算法，以确保在秤体振动较强时称量结果的稳定性与准确度，以及在重量变化时的快速反应能力。

- 称重输入信号可选：mV，V，mA，分别连接“【mV】输出型称重传感器”、“【V】电压输出型称重变送器”与“【mA】电流输出型称重变送器”。

- 具有上电自动初始置零、自动零位跟踪、零位微调、零位校准与加载校准功能。

- 可选用数字校准、分段修正与分段计算功能。

- 具有自动加密、按键加密、按键解密、数字设定、数字调校与接口测试功能。

- 2路继电器开关（含常开与常闭触点）输出上/下限报警信号。

- 1路可选配、可定义的模拟量信号输出[AO：0~20mA]。

- 可选配RS232与RS485通信口外接上位机IPC/PLC与LED远程显示器。

- 采用多任务工作模式，在进行参数设定等操作时，不影响称重、报警输出与信号变送过程。

目 录

1.安全提示	3

2.技术指标	4

3.操作界面	5

3.1操作界面示意图	5

3.2按键操作	6

3.3状态指示	8

3.4报警提示	8

4.安装配线	9

4.1安装	9

4.2接口	10

5.操作过程	12

6.功能操作	13

6.1 MENU主菜单	13

6.2 F1.SET参数设定	15

6.2.1称重参数（SCAL）	15

6.2.2校准参数（CALP）	17

6.2.3定值参数（SEtP）	19

6.2.4通信参数（SErP）	21

6.2.5界面参数（dISP）	22

6.2.6参数设定示例	23

6.3 F2.CAL系统校准	24

6.3.1零位校准（ZEro）	24

6.3.2数字校准（dAtA）	25

6.3.2.1【mV】数字校准	25

6.3.2.2【mA】数字校准	26

6.3.2.3【V】数字校准	27

6.3.3加载校准（LoAd）	28

6.3.4分段修正（SEgC）	29

6.4 F5.LOC加密解密	31

6.4.1按键解密（oPEn）	31

6.4.2按键加密（Locc）	31

6.4.3密码修改（PASS）	32

附录A. 主从式MODBUS[ASCII/RTU]通信协议之寄存器表	33

附录B. 连续式发送[ASCII]通信协议之数据帧格式	36

# 1.安全提示

- 使用环境

确保在符合本产品技术指标的环境下使用。

禁止在带电时打开机箱。

- 控制器保护

为了防止电击事故造成人身伤害，并使控制器与强干扰源隔离，请务必将控制器外壳直接接地，要求接地电阻小于4Ω。

- 秤体保护

为了防止电击事故造成人身伤害，并使称重传感器与强干扰源隔离，请务必将秤体直接接地，要求接地电阻小于4Ω。

- 电缆敷设

称重信号、模拟量信号与通信信号电缆应穿管敷设，禁止与动力线缆一同敷设。

- 控制器供电

控制器工作电源应与驱动设备工作电源隔离。

上电前，请确保输入的电源电压正确。

- 环境保护

整机报废时，请作为含铅类工业垃圾合法处理，以免污染环境。

- 其它事项

应由具有相应专业知识、并能安全操作的人员负责本产品的安装配线与维护。

本操作手册未描述的安全事项，请遵照相应的安全操作规程与标准执行。

# 2.技术指标

- 执行标准

- CMC GB/T 7724-2008《称重显示控制器》中华人民共和国国家标准。

- OMIL R76：2006《非自动衡器》国际建议。

- 准确度等级：III。

- 检定准确度：0.03%。

- 静态称量准确度：0.2%~0.5%。

- 显示

- 5位红色LED数码管，英文字符/数字显示。

- 重量显示范围：-9,999~+99,999。

- 最大秤量：可设定1~99,999。

- 显示分度：可选1，2，5，10，20，50，100，200，500。

- 显示分辨率：1/50,000。

- 小数点：可选0，0.0，0.00，0.000，0.0000。

- 显示刷新时间：可设定0.01~1.00s。

- 按键

- 4个按键用于菜单操作与快捷操作。

- 称重信号接口

- 激励电压/最大电流1：DC5V/120mA，可连接8个350Ω的称重传感器。

- 激励电压/最大电流2：DC12V/100mA，连接称重变送器。

- 称重输入信号可选：mV，V，mA，分别连接“【mV】输出型称重传感器”、“【V】电压输出型称重变送器”与“【mA】电流输出型称重变送器”。

- 【mV】信号输入范围：0~19.5mV[称重传感器输出灵敏度：1.0~3.5mV/V]。

- 【V】信号输入范围：0~2.5V，0~5V，0~10V。

- 【mA】信号输入范围：0~20mA。

- 24位∑-△ADC，内部分辨率1/1,000,000。

- 采样频率：1280Hz。

- 独特的抗振滤波算法，精准称量，稳定显示，快速响应。

- 零位漂移：±0.1μV/℃ RTI（折合到输入端）。

- 增益漂移：±5ppm/℃。

- 非线性度：0.005%FS。

- 开关量/模拟量信号接口

- 2路继电器DO开关（含常开与常闭触点）输出上/下限报警信号。

- 继电器开关触点容量：AC250V/DC24V，1A。

- 1路可选配、可定义的模拟量信号输出[AO]：0~20mA，非线性度：0.05%FS。

- 数字通信接口

- COM1：可选配RS232。

- COM2：可选配RS485。

- 可连接：上位机IPC/PLC与LED远程显示器。

- 工作指标

- 工作电压：DC24V±20%。

- 最大功耗：5W。

- 外形尺寸：107×60×100mm（宽×高×深）。

- 盘面开孔尺寸：94×47mm（宽×高）。

- 工作温度：-25℃～+45℃。

- 储存温度：-30℃～+60℃。

- 相对湿度：不大于85%RH。

- 前面板防护等级：IP65。

- 重量：约0.3kg。

# 3.操作界面

## 3.1操作界面示意图

AH

AL

NET

■

►

▲



## 3.2按键操作

在一分钟内无按键操作时，自动返回主显示界面（“F2系统校准”与“F6出厂调校”过程除外）。

| 菜单操作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按键名 | 中文名 | 描述 |
| 【■】 | 【菜单】 | 进入主菜单/退出。 |
| 【】 | 【确认】 | 确认/保存/报警确认。 |
| 【►】 | 【►】 | 光标右移。 显示上一个选项。 |
| 【▲】 | 【▲】 | 显示下一个界面/选项。 数字输入：+1（0~9循环）。 |

| 快捷操作模式A 参数[904]=“0. dE”[出厂缺省] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按键名 | 中文名 | 描述 |
| 【■】* | 【锁键】 * | - 按键加密。 - 按键解密。 |
| 【►】 (【SET】) | 【设定】 | 定值参数设定。 |
| 【►】* (【ZERO】) (【→0←】) | 【置零】 * | - [-ZEro]：零位校准[带掉电保护，并清皮]。 - [≡ZEro]：零位微调[无掉电保护，不清皮]。 - 切换到总重显示。 |
| 【▲】* (【TARE】) (【→T←】) | 【去皮】 * | - [≡tArE]：手动去皮[无掉电保护]。 - [-PStr]：预置皮重[带掉电保护]。 - [-rStr]：手动清皮[带掉电保护]。 - 切换到净重显示。 |
| 【】 (【G/N】) | 【总/净】 | 总重/净重/净重峰值显示切换。 |
| 【】* (【CLS】) | 【显示清零】 * | - [-CLS]：峰值显示值清零。 |

*：保持按键约2秒钟。

| 快捷操作模式B 参数[904]=“1. Au” |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按键名 | 中文名 | 描述 |
| 【■】* | 【锁键】 * | - 按键加密（【置零】&【去皮】键除外）。 - 按键解密。 |
| 【►】 (【ZERO】) (【→0←】) | 【置零】 | - 零位校准[带掉电保护，并清皮]。 - 切换到总重显示。 |
| 【▲】 (【TARE】) (【→T←】) | 【去皮】 | - 手动去皮[掉电保护]。 - 切换到净重显示。 |
| 【】 (【G/N】) | 【总/净】 | 总重/净重/净重峰值显示切换。 |
| 【】* (【CLS】) | 【显示清零】 * | - [-CLS]：峰值显示值清零。 |

*：保持按键约2秒钟。

## 3.3状态指示

| 指示灯 | 中文名 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| [AH] | [上限] | 上限报警。 | 参见参数[200]~[203]。 |
| [AL] | [下限] | 下限报警。 |  |
| [NET] | [净重] | - 熄：总重显示。 - 亮：净重显示。 - 快闪：峰值检测过程中。 - 慢闪：峰值检测结果显示。 | 上电时仪表初始显示值： - [203]=0：总重。 - [203]=1：净重。 - [203]=2：净重峰值。 |

## 3.4报警提示

| 报警符 | 报警原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Err0 | 称重信号类型出错。 | 确保参数[111]“称重信号类型”的设定值、DIP1/DIP2拨码位置与实际输入的称重信号相符后，重新上电。 |
| Err1 | RAM故障。 | 更换RAM芯片。 |
| Err2.1/Err2.2 | EEPROM故障。 | 更换EEPROM芯片。 |
| Err3 | 未使用。 |  |
| Err4 | ADC故障。 | 更换ADC模块。 |
| oV-Ad | 信号过大。 | 称重信号超A/D转换范围。 1. 检查是否未连接称重传感器。 2. 检查是否称重传感器量程太小。 3. 检查是否加载重量过大。 |
| oL | 超载报警[Overload]。 | 总重>（最大秤量+9×分度值）。 1. 检查是否未连接称重传感器。 2. 检查是否称重传感器量程太小。 3. 检查是否加载重量过大。 |
| oV-tr | 不满足手动去皮条件。 | 总重处于负值显示、超载报警或动态变化状态时，“手动去皮”操作无效。 |
| oV-nZ | 超出“零位微调范围”。 | 参见参数[123]“零位微调范围”。 |
| tXX.XX | 开机预热倒计时[分.秒]。 | 参见参数[128]“上电自动初始置零”、[129]“自动初始置零时间”与[130]“自动初始置零范围”。 等待预热时间结束或按任意键退出。 |
| oV-Zr | 超出“自动初始置零范围”。 |  |

# 4.安装配线

## 4.1安装

安装方式

94

47

盘面开孔尺寸

外形尺寸

前面板尺寸

100

60

107

(46)

(93)

| 外形尺寸 W×H×D[mm] | 前面板尺寸 W×H[mm] | 箱体尺寸 W×H [mm] | 盘面开孔尺寸 W×H[mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 107×60×100 | 107×60 | 93×46 | 94×47 |

## 4.2接口

DIP1

mV

V

mA

AO

COM2

AL

AH

AO+

AO-

B-

A+

SIG+

SIG-

EXC-

EXC+

TXD

RXD

GND

DC-

DC+

LOADCELL

COM1

POWER

PG

mV

V

mA

DIP2

NC

5V

10V

| 通过DIP1/DIP2拨码开关与参数[111]“称重信号类型”选择称重信号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称重信号 | 0~19.5mV | 0~20mA | 0~2.5V | 0~5V | 0~10V |
| 后面板内DIP1 | 左位【mV】 | 右位【mA】 | 中位【V】 | 中位【V】 | 中位【V】 |
| 仪表内部DIP2 | 左位【NC】 | 左位【NC】 | 左位【NC】 | 中位【5V】 | 右位【10V】 |
| [111]参数设定 | “19.5EV” | “20EA” | “2.5V” | “5V” | “10V” |
| 出厂设置 | √ |  |  |  |  |

- 参数[111]“称重信号类型”的设定值、DIP1/DIP2拨码位置必须与实际输入的称重信号相符。

- 对【V】/【mA】称重信号，“SIG-”端子必须与“EXC-”端子短接；否则，将导致采样信号不稳。

| 序号 | 引脚 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOADCELL |  | 【mV】称重信号接口 | 【V】称重信号接口 | 【mA】称重信号接口 |
| 1 | SIG+ | 称重信号输入正 | 称重信号输入正 | 称重信号输入正 |
| 2 | SIG- | 称重信号输入负 | 称重信号输入负 [必须与“EXC-”短接] | 称重信号输入负 [必须与“EXC-”短接] |
| 3 | EXC- | 激励电压负 | 激励电压负 | 激励电压负 |
| 4 | EXC+ | 激励电压正 [DC5V] | 激励电压正 [DC12V] | 激励电压正 [DC12V] |
| COM1 |  | RS232数字通信接口 |  |  |
| 5 | TXD | 数据发送 |  |  |
| 6 | RXD | 数据接收 |  |  |
| 7 | GND | 信号地/屏蔽地 |  |  |
| 8 | PG | 保护地 |  |  |
| POWER |  | DC24V[±20%]电源输入接口 |  |  |
| 9 | DC- | 直流电源输入负 |  |  |
| 10 | DC+ | 直流电源输入正 |  |  |
| 请将金属机壳直接接地。为了隔离来自驱动设备的干扰，控制器不应与DO共用DC24V工作电源。 |  |  |  |  |

| 序号 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AO |  | 0~20mA模拟量输出接口 [可定义] |
| 1 | AO+ | AO输出正 |
| 2 | AO- | AO输出负 |
| COM2 |  | RS485数字通信接口 |
| 3 | B- | 数据负 |
| 4 | A+ | 数据正 |
| AL [DO1] |  | 继电器DO1输出接口 |
| 5 | OP_1 | DO1常开触点 |
| 6 | COM_1 | DO1公共端 |
| 7 | CL_1 | DO1常闭触点 |
| AH [DO2] |  | 继电器DO2输出接口 |
| 8 | OP_2 | DO2常开触点 |
| 9 | COM_2 | DO2公共端 |
| 10 | CL_2 | DO2常闭触点 |
| 继电器开关触点容量： AC250V/DC24V，1A。 |  |  |

| 继电器DO输出信号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口 | 应用模式 / 参数[210] AP |  |  |  |
|  | AP=1.HL | AP=2.HH | AP=3.LL | AP=4.SEC |
| DO1 | [203]≤SET1 | [203]≥SET1 | [203]≤SET1 | SET1≤[203]≤SET2 |
| DO2 | [203]≥SET2 | [203]≥SET2 | [203]≤SET2 | [203]<SET1 或[203]>SET2 |

说明：参数[203]“重量设定点比较数据”可定义为“0: 总重”/“1: 净重”/“2: 净重峰值”。

# 5.操作过程

接线与上电

零位校准

其它参数设定

按键加密

称重参数设定

自动零位跟踪范围设定

零位微调范围设定

定值参数设定

[数字校准]

加载校准

[分段修正]

# 6.功能操作

## 6.1 MENU主菜单

| 主菜单 |  | 二级菜单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示符 | 功能 | 提示符 | 功能 |
| F1.SEt | 参数设定 | -SCAL | 称重参数设定。 |
|  |  | -CALP | 校准参数设定。 |
|  |  | -SEtP | 定值参数设定。 |
|  |  | -SErP | 通信参数设定。 |
|  |  | -dISP | 界面参数设定。 |
| F2.CAL | 系统校准 | -ZEro | 零位校准：在空载状态下修正零位值。 |
|  |  | -dAtA | 数字校准：根据现场称重系统实际配置，输入称重传感器或称重变送器的规格参数，以修正量程系数。如果参数不详，则必须进行“加载校准”。 |
|  |  |  | - [19.5EV]：【mV】数字校准。 [输入参数：称重传感器总量程与输出灵敏度] |
|  |  |  | - [≡20EA≡]：【mA】数字校准。 [输入参数：电流输出型称重变送器量程、零位与满度] |
|  |  |  | - [≡2.5V≡]：【2.5V】数字校准。 - [≡5V≡]：【5V】数字校准。 - [≡10V≡]：【10V】数字校准。 [输入参数：电压输出型称重变送器量程、零位与满度] |
|  |  | -LoAd | 加载校准：数字校准后，如果具备“加载校准”条件，则在称量装置上加载标准重量，以进一步修正量程系数，提高称量准确度。 |
|  |  | -SEgC | 分段修正：零位校准与加载校准（或数字校准）后，允许选用“分段修正”，即：在称量装置上按10个“修正点”加载标准重量，以得到10个“线性段”的量程修正比，进一步提高各“线性段”的称量准确度。 |

| 主菜单 |  | 二级菜单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示符 | 功能 | 提示符 | 功能 |
| F3.rEC |  |  | 备用。 |
| F4.CLn |  |  | 显示清零：峰值显示值清零。 |
| F5.Loc | 加密解密 | -oPEn | 按键解密。 |
|  |  | -Locc | 按键加密。 |
|  |  | -PASS | 密码修改。 出厂密码：操作员密码000；管理员密码001。 |
| F6.FAC | 出厂调校 | 厂家专用。 |  |
|  |  | -SPAn | 【mV】出厂量程调校：采用标准称重测试装置对称重信号【mV】接口进行调校，使量程系数值归一。 |
|  |  |  | 【mA】/【V】出厂量程调校：采用数字式精密恒流源对称重信号【mA】【V】/接口进行调校，使量程系数值归一。 |
|  |  | -AdtS | 称重信号线性测试。 [AD值/电压值/电流值] |
|  |  | -AoZF | AO输出零位/满度调校。 |
|  |  | -AotS | AO输出线性测试。 |
|  |  | -dotS | DO输出测试。 |
|  |  | -dEFU | 恢复缺省值。 |
|  |  | -dStS | 烤机测试。 |
| F7.InF | 产品信息 | 仅供查询。 |  |
|  |  | -VEr- | 软件版本。 |
|  |  | --Sn- | 出厂序号。 |
|  |  | -dAtE | 出厂日期。 |

## 6.2 F1.SET参数设定

### 6.2.1称重参数（SCAL）

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Ut | 0~3 | 1 | 重量单位 0: 无 1: kg 2: t 3: g |  |
| 101 | dt | 0~4 | ooo.oo | 小数点 0: ooooo 1: oooo.o 2: ooo.oo 3: oo.ooo 4: o.oooo |  |
| 102 | SL | 1~99999 | 10000 | 最大秤量 承载器容许承载的最大重量。 最大秤量≤称重传感器总量程－承载器自重。 |  |
| 103 | dV | 1~500 | 1 | 分度值 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 |  |
| 104 | ZE | -99999~ +99999 | 0 [*] | 零位值 仅供查询。 |  |
| 105 | SP | >0 | 1.0000 [*] | 量程系数 最大显示值：9.9999。 仅供查询。 |  |
| 106 | Sr | 0~5 | 0 | 判稳范围 [分度] 设定值=0：禁止判稳。 设定值>0：[107]“判稳时间”内的重量变化量处于[106]“判稳范围”内时，表示“重量稳定”。 |  |
| 107 | St | 0.1~9.9 | 0.5 | 判稳时间 [s] |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 |  | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Fc | 1280 | 1280 | 采样频率 [Hz] 1280 |  |  |
| 109 | Ft | 0~19 | 15 | 抗振数字滤波F1 |  |  |
|  |  |  |  | F1个位[100]数字设定 |  |  |
|  |  |  |  | 设定值 | 截止频率 |  |
|  |  |  |  | 0 | 无滤波 |  |
|  |  |  |  | 1 | 11.2Hz |  |
|  |  |  |  | 2 | 8.0Hz |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.6Hz |  |
|  |  |  |  | 4 | 4.0Hz |  |
|  |  |  |  | 5 | 2.8Hz |  |
|  |  |  |  | 6 | 2.0Hz |  |
|  |  |  |  | 7 | 1.4Hz |  |
|  |  |  |  | 8 | 1.0Hz |  |
|  |  |  |  | 9 | 0.7Hz |  |
|  |  |  |  | F1十位[101]数字设定 |  |  |
|  |  |  |  | 设定值 | 抗振等级 |  |
|  |  |  |  | 0 | 中 |  |
|  |  |  |  | 1 | 高 |  |
| 110 | Sb | 1~128 | 1 | 重量显示平滑滤波F2 滤波器F2设定值越大，重量显示值越稳定，但响应速度越慢。 |  |  |
| 111 | LC | 1~5 | 1/2/3/4/5 [*] | 称重信号类型 1: 19.5EV [0~19.5mV] 2: 20EA [0~20mA] 3: 2.5V [0~2.5V] 4: 5V [0~5V] 5: 10V [0~10V] 操作权限：管理员。 |  |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

### 6.2.2校准参数（CALP）

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | ZP | 0~1 | 0 | 自动零位跟踪允许 0: oFF [禁止] 1: on [允许]：只有“重量稳定”时（见参数[106]/[107]），才允许“自动零位跟踪”。 |  |
| 121 | Zt | 1~10 | 1 | 自动零位跟踪时间T [s] T=设定值×[107]判稳时间。 |  |
| 122 | Zr | 0.1~50.0 | 0.2 | 自动零位跟踪范围 [分度] 零位跟踪速率=[122]/[121]。 建议：零位跟踪速率≤0.5[分度/s]。 |  |
| 123 | nZ | 0~50000 | 50 | 零位微调范围 如零位改变所产生的总重变化量在此范围内时，“零位微调”才有效。 建议：设定值≤(最大秤量×4%)。 |  |
| 124 | dZ | 0~99 | 5 | 显示归零范围 当重量绝对值在此范围时，重量显示值归零。 |  |
| 125 | tL | 1~99999 | 12000 [*] | 称重传感器总量程 称重传感器总量程=称重传感器量程×数量。 仅供查询。 |  |
| 126 | SE | 0.500~5.000 | 2.000 [*] | 称重传感器输出灵敏度 [mV/V] 仅供查询。 |  |
| 127 | Un | 0 | 0 | 备用 |  |
| 128 | In | 0~1 | 0 | 上电自动初始置零 0: oFF [禁止] 1: on [允许，无掉电保护] |  |
| 129 | It | 0~1800 | 10 | 自动初始置零时间 [s] |  |
| 130 | Ir | 0~5000 | 50 | 自动初始置零范围 建议：设定值≤(最大秤量×20%)。 |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 | L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 LA[L10] | 1~99999 [*] | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 | 修正点重量1~10 分段修正时输入的加载重量值。 要求：L1≤L2≤…≤L10。 仅供查询。 |  |
| 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 | d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 dA[d10] | -99999~ +99999 [*] | 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 99999 | 修正点AD值1~10 分段修正时测得的AD值。 要求：d1≤d2≤…≤d10。 仅供查询。 |  |
| 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA[C10] | 0.0100~ 99.9999 [*] | 1.0000 | 量程修正比1~10 分段修正后得到的各“线性段”的量程修正比。 - 线性段1：[零位值]~d1。 - 线性段2：d1~d2。 - 线性段3：d2~d3。 - … - 线性段10：d9~[最大AD值]。 最大显示值：9.9999。 仅供查询。 |  |
| 161 | SC | 0~1 | 0 [*] | 重量分段计算允许 0: oFF [禁止] 1: on [允许] 操作权限：管理员。 |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

### 6.2.3定值参数（SEtP）

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | Lo | 0~99999 | 1000 | DO1重量下限/重量设定点1 |  |
| 201 | HI | 0~99999 | 9000 | DO2重量上限/重量设定点2 |  |
| 202 | nL | 0~50000 | 50 | 空载零区 “净重>空载零区”：触发峰值检测过程。 “净重≤空载零区”：停止峰值检测过程。 |  |
| 203 | dA | 0~2 | 0 | 重量设定点比较数据 0. groS [总重] 1. nEt [净重] 2. PnEt [净重峰值] |  |
| 204 | do | 0~1 | 1 | DO输出允许 0: oFF [禁止] 1: on [允许] |  |
| 205 | dL | 0.1~5.0 | 0.5 | DO反跳延时 [s] 避免实时数据在临界点时，相关联的DO报警开关频繁动作。 |  |
|  |  |  |  | 峰值检测最小间隔时间 [s] 峰值检测过程触发后，需经此时间间隔，才允许因“净重≤空载零区”而停止；峰值检测过程停止后，需经此时间间隔，才允许因“净重>空载零区”而重新触发。 |  |
| 206 | Ao | 0~3 | 0 | AO信号 0. groS [总重] 1. nEt [净重] 2. dISP [显示重量] 3. PnEt [净重峰值] |  |

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | AE | 0.00~5.00 | 4.00 | 重量信号最小AO值 [mA] “重量≤0”时，AO输出的重量信号电流值。 |  |
| 208 | AF | 6.00~21.00 | 20.00 | 重量信号最大AO值[mA] “重量≥[209]”时，AO输出的重量信号电流值。 |  |
| 209 | AC | 1~99999 | 10000 | AO输出的最大重量值 |  |
| 210 | AP | 1~4 | 1/2/3/4 [*] | 应用模式 1.HL [重量上下限DO报警模式] 2. HH [重量增量DO输出模式] 3.LL [重量减量DO输出模式] 4.SEC [重量区间DO输出模式] 操作权限：管理员。 |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

### 6.2.4通信参数（SErP）

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 |  | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | Ad | 0~99 | 1 | 通信地址 |  |  |
| 801 802 | b1 b2 | 0~2 | 0 0 | COM1/COM2波特率 0: 9600bps 1: 19200bps 2: 115200bps [1152d] |  |  |
| 803 804 | P1 P2 | 0~2 | 0 0 | COM1/COM2奇偶校验 0. none [无校验] 1. EVEn [偶校验] 2. odd [奇校验] |  |  |
| 805 806 | E1 E2 | 0~2 | 0 0 | COM1/COM2通信模式 0. HASC [主从式Modbus ASCII] 1. Hrtu [主从式Modbus RTU] 2. Cont [连续式发送ASCII] |  |  |
| 807 | dA | 0~3 | 2 | 连续发送的数据 0. groS [总重] 1. nEt [净重] 2. dISP [显示字符] 3. PnEt [净重峰值] |  |  |
| 808 | SF | 0~9 | 2 | 连续发送频率 [Hz] 0: 1Hz; 1: 2Hz; 2: 5Hz; 3: 10Hz 4: 20Hz; 5: 25Hz; 6: 50Hz; 7: 100Hz 8: 500Hz; 9: 1000Hz |  |  |
|  |  |  |  | COM1波特率 | 最大发送频率 |  |
|  |  |  |  | 9600bps | 50Hz |  |
|  |  |  |  | 19200bps | 100Hz |  |
|  |  |  |  | 115200bps | 1000Hz |  |
| 809 | dF | 0~3 | 0 | Modbus数据格式 四字节寄存器读/写顺序： 0: 4321 [HB4 HB3 LB2 LB1] 1: 3412 [HB3 HB4 LB1 LB2] 2: 1234 [LB1 LB2 HB3 HB4] 3: 2143 [LB2 LB1 HB4 HB3] 控制器内浮点型与长整型寄存器的四个十六进制字节顺序为：HB4 HB3 LB2 LB1。 |  |  |

### 6.2.5界面参数（dISP）

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901 | dS | 0.01~1.00 | 0.20 | 显示刷新时间 [s] |  |
| 902 | Lc | 0~1 | 0 | 按键自动加密 0: oFF [禁止] 1: on [允许]：一分钟内无按键操作时自动加密，“F2系统校准”与“F6出厂调校”过程除外。 |  |
| 903 | br | 1~4 | 2 | LED亮度 |  |
| 904 | oP | 0~1 | 0 [*] | 快捷操作模式 0. dE [一键多功能] 1. Au [一键一功能] |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

### 6.2.6参数设定示例

如：修改“[102]最大秤量”参数。

【►】：移动光标

【▲】：数字输入

主界面

【■】+【►】【▲】

【】+【►】【▲】

【】+【►】【▲】

【■】：退出      【】：保存

M

M

【】

## 6.3 F2.CAL系统校准

系统校准后，皮重值将自动归零。

### 6.3.1零位校准（ZEro）

在称量装置处于空载状态下进行零位校准，并保存新零位值。

【■】：退出     【】：保存

M

主界面

【■】+【►】【▲】

【】+【►】【▲】

【】

M

【►】【▲】显示：

[104]零位值。

E XX.XX：电压值[mV]。

U XX.XX：电压值[V]。

A XX.XX：电流值[mA]。

如零位值超出允许范围，不允许保存。

### 6.3.2数字校准（dAtA）

#### 6.3.2.1【mV】数字校准

根据现场称重系统实际配置，输入称重传感器的规格参数，以修正量程系数。如果参数不详，则必须进行“加载校准”。

主界面

【■】+【►】【▲】

【】+【►】【▲】

【】

【】

输入“称重传感器总量程”：

1~99999 Weight Unit。

【】

【■】：退出     【】：保存

M

【】

输入“称重传感器输出灵敏度”[E]：0.500~5.000mV/V。

输入“电压比”[V]：

1.000~2.000。

[105]量程系数值。

【】

M

提示信息：

[19.5EV]：【mV】数字校准。

说明：

- 称重传感器总量程=称重传感器量程×数量。

- 电压比=称重控制器输出端的激励电压/称重传感器端的激励电压。

- 称重控制器输出端的激励电压额定输出DC5V，但应以实际测定值为准。

#### 6.3.2.2【mA】数字校准

根据现场称重系统实际配置，输入电流输出型称重变送器的规格参数，以修正量程系数。如果参数不详，则必须进行“加载校准”。

提示信息：

[≡20EA]：【mA】数字校准。

主界面

【■】+【►】【▲】

【】+【►】【▲】

【】

M

【】

输入“称重变送器量程”：

1~99999重量单位。

【】

【■】：退出     【】：保存

M

【】

输入“称重变送器零位”[E]：

0.00~20.00mA。

输入“称重变送器满度”[F]：

0.00~20.00mA。

要求输入的满度值大于零位值。

[105]量程系数值。

【】

#### 6.3.2.3【V】数字校准

根据现场称重系统实际配置，输入电压输出型称重变送器的规格参数，以修正量程系数。如果参数不详，则必须进行“加载校准”。

提示信息：

[≡2.5V≡]：【2.5V】数字校准。

[≡5V≡]：【5V】数字校准。

[≡10V≡]：【10V】数字校准。

主界面

【■】+【►】【▲】

【】+【►】【▲】

【】

M

【】

输入“称重变送器量程”：

1~99999重量单位。

【】

【■】：退出     【】：保存

M

【】

输入“称重变送器零位”[E]：

0.000~最大值[V]。

输入“称重变送器满度”[F]：

0.000~最大值[V]。

要求输入的满度值大于零位值。

[105]量程系数值。

【】

### 6.3.3加载校准（LoAd）

数字校准后，如果具备“加载校准”条件，则在称量装置上加载标准重量，以进一步修正量程系数，提高称量准确度。加载重量应大于最大秤量的50%。

【■】：退出     【】：保存

M

主界面

【■】+【►】【▲】

【】+【►】【▲】

【】

M

【】

输入“校准重量”：

1~99999重量单位。

[105]量程系数值。

如AD值≤零位值，显示“Err”，不允许保存。

### 6.3.4分段修正（SEgC）

分段修正：零位校准与加载校准（或数字校准）后，允许选用“分段修正”，即：在称量装置上按10个“修正点”加载标准重量，以得到10个“线性段”的量程修正比，进一步提高各“线性段”的称量准确度。

主界面

【■】+【►】【▲】

【】+【►】【▲】

【】

M

【】

在秤台上加载“修正点重量1”。

【】：显示AD值

待AD值稳定后，按【】

输入“修正点重量1”：

1~99999重量单位。

[151]量程修正比1。

【】：保存

【】

在秤台上加载“修正点重量2”。

输入“修正点重量2”：

1~99999重量单位。

【】：显示AD值

待AD值稳定后，按【】

[152]量程修正比2。

M

【】：保存

【】：保存

【】

在秤台上加载“修正点重量10”。

输入“修正点重量10”：

1~99999重量单位。

【】：显示AD值

待AD值稳定后，按【】

[160]量程修正比10。

……

【】：保存

说明：

- 允许按【■】键提前结束“分段修正”过程。

- 线性段数=实际完成的修正点数。

- 参数[161]用于打开/关闭“重量分段计算功能”。

## 6.4 F5.LOC加密解密

### 6.4.1按键解密（oPEn）

【■】：退出     【】：确定

M

主界面

【■】+【►】【▲】：F5. Loc

【】+【►】【▲】：-oPEn

【】

M

如输入密码正确，

则解密有效。

### 6.4.2按键加密（Locc）

【■】：退出     【】：确定

M

主界面

【■】+【►】【▲】：F5. Loc

【】+【►】【▲】：-Locc

【】

M

如输入密码正确，

则加密有效。

### 6.4.3密码修改（PASS）

输入原密码。

【■】：退出     【】：保存

M

主界面

【■】+【►】【▲】： F5. Loc

【】+【►】【▲】：-PASS

【】

【】

输入新密码。

请记住新密码。

【】

M

如输入的是操作员密码，将跳过此操作界面；如输入的是管理员密码，可通过【►】【▲】选择修改“管理员密码[AP]”或“操作员密码[oP]”。

# 附录A. 主从式MODBUS[ASCII/RTU]通信协议之寄存器表

| 数据名 | 类型 | 地址 | 属性 | 命令 [HEX] | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总重 | Long | 40001 | R | 03 |  |
| 净重 | Long | 40003 | R | 03 |  |
| 运行状态1 | UnShort | 40005.0 | R | 03 | 1: 峰值检测过程中 |
|  |  | 40005.1 |  |  |  |
|  |  | 40005.2 |  |  |  |
|  |  | 40005.3 |  |  |  |
|  |  | 40005.4 |  |  |  |
|  |  | 40005.5 |  |  |  |
|  |  | 40005.6 |  |  |  |
|  |  | 40005.7 |  |  |  |
|  |  | 40005.8 |  |  |  |
|  |  | 40005.9 |  |  |  |
|  |  | 40005.10 |  |  |  |
|  |  | 40005.11 |  |  |  |
|  |  | 40005.12 |  |  |  |
|  |  | 40005.13 |  |  | 1: 重量稳定 |
|  |  | 40005.14 |  |  | 1: 超载报警 |
|  |  | 40005.15 |  |  | 1: 称重控制器故障 |
| 运行状态2 [备用] | UnShort | 40006.0 | R | 03 |  |
|  |  | 40006.1 |  |  |  |
|  |  | 40006.2 |  |  |  |
|  |  | 40006.3 |  |  |  |
|  |  | 40006.4 |  |  |  |
|  |  | 40006.5 |  |  |  |
|  |  | 40006.6 |  |  |  |
|  |  | 40006.7 |  |  |  |
|  |  | 40006.8 |  |  |  |
|  |  | 40006.9 |  |  |  |
|  |  | 40006.10 |  |  |  |
|  |  | 40006.11 |  |  |  |
|  |  | 40006.12 |  |  |  |
|  |  | 40006.13 |  |  |  |
|  |  | 40006.14 |  |  |  |
|  |  | 40006.15 |  |  |  |

| 数据名 | 类型 | 地址 | 属性 | 命令 [HEX] | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO状态 | UnShort | 40007.0 | R | 03 | 1: DO1 ON; 0: DO1 OFF |
|  |  | 40007.1 |  |  | 1: DO2 ON; 0: DO2 OFF |
|  |  | 40007.2 |  |  |  |
|  |  | 40007.3 |  |  |  |
|  |  | 40007.4 |  |  |  |
|  |  | 40007.5 |  |  |  |
|  |  | 40007.6 |  |  |  |
|  |  | 40007.7 |  |  |  |
|  |  | 40007.8 |  |  |  |
|  |  | 40007.9 |  |  |  |
|  |  | 40007.10 |  |  |  |
|  |  | 40007.11 |  |  |  |
|  |  | 40007.12 |  |  |  |
|  |  | 40007.13 |  |  |  |
|  |  | 40007.14 |  |  |  |
|  |  | 40007.15 |  |  |  |
| 操作 | UnShort | 40008 | W | 06 | 0xA500: 备用 0xA501: 备用 0xA502: 备用 0xA503: 备用 0xA504: 备用 0xA505: 备用 0xA506: 备用 0xA507: 备用 0xA508: 备用 0xA509: 备用 0xA50A: 显示清零 0xA50B: 手动去皮 0xA50C: 消警[报警确认] 0xA50D: 零位微调 0xA50E: 零位校准 0xA50F: 加载校准 [以“校准重量”值作为加载重量进行量程校准] 0xA510~0xA5FF: 备用 |
| 校准重量 | UnLong | 40009 | R/W | 03/10 |  |
|  | UnLong | 40011 | R | 03 | 备用 |
|  | UnLong | 40013 | R | 03 | 备用 |

| 参数名 | 类型 | 地址 | 属性 | 命令 [HEX] | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UnLong | 40015 | R | 03 |  |
| 空载零区 | UnShort | 40017 | R/W | 03/06 |  |
| DO1重量下限设定点 | UnLong | 40018 | R/W | 03/10 |  |
| DO2重量上限设定点 | UnLong | 40020 | R/W | 03/10 |  |
| 净重峰值 | UnLong | 40022 | R | 03 |  |
|  | UnLong | 40024 | R/W | 03/10 |  |
| 重量设定点比较数据 | UnShort | 40026 | R/W | 03/06 | 0: 总重 1: 净重 2: 净重峰值 |
|  | UnShort | 40027 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40028 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40029 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40030 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40031 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40032 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40033 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnLong | 40034- 40037 | W | 10 |  |
|  | UnShort | 40038 | W | 06 |  |
| 按键码 | UnShort | 40039 | R | 06 | 0x02:【■】（【菜单】） 0x04:【►】 0x40:【▲】 0x80:【】（【确认】） |
| 出厂序号 | UnLong | 40040 | R | 03 | 6位数字 |

UnShort: Unsigned Short Int;  UnLong: Unsigned Long Int;  Long: Signed Long Int.

# 附录B. 连续式发送[ASCII]通信协议之数据帧格式

| 域名 |  | 代码 | HEX | 描述 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始符 [字节1] |  | = | 3D |  | = |
| 称重状态 [字节2] |  | O | 4F | 超载 | S |
|  |  | S | 53 | 稳定 |  |
|  |  | M | 4D | 动态 |  |
| 数据名 [字节3] |  | G | 47 | 总重 | N |
|  |  | N | 4E | 净重 |  |
|  |  | P | 50 | 净重峰值 |  |
|  |  | B | 42 | 备用 |  |
|  |  | T | 54 | 备用 |  |
|  |  | D | 44 | 显示字符 |  |
|  |  | U | 55 | 备用 |  |
| 数据 [9字节] | 格式A: 重量数据 [字节4~12] | +/- | 2B/2D | 正号/负号 | +00123.4k [十进制数] |
|  |  | 重量值 [7字节] | 30~39 2EH | 0~9 小数点“.” |  |
|  |  | 单位[1字节]: (空格) k t g | 20 6B 74 67 | 空格: 无单位 k: kg |  |
|  | 格式B: 显示字符 [字节4~12] | d | 64 | 识别码 | d |
|  |  | 点位码 [1字节] | 00~FF | BIT7=0: 未使用 | 2. dISP 最高位字符带点 点位码=20H |
|  |  |  |  | BIT6=0: 未使用 |  |
|  |  |  |  | 如BIT5=1: 最高位字符带点“.” |  |
|  |  |  |  | 如BIT4=1: 第5位字符带点“.” |  |
|  |  |  |  | 如BIT3=1: 第4位字符带点“.” |  |
|  |  |  |  | 如BIT2=1: 第3位字符带点“.” |  |
|  |  |  |  | 如BIT1=1: 第2位字符带点“.” |  |
|  |  |  |  | 如BIT0=1: 最低位字符带点“.” |  |
|  |  | 字符 [6字节] | XX XX XX XX XX XX | ACSII字符 |  |
|  |  | d | 64 | 识别码 | d |
| 校验和 [字节13] |  | 1 字节 | XX | 校验和=字节1+字节2+…+字节12 |  |
| 结束符 [字节14~15] |  | <CR> <LF> | 0D 0A | 回车符 换行符 | <CR> <LF> |

例1. 发送重量数据“+00123.4kg”

字节		域名					HEX			说明

1		起始符				3D 			=

2		称重状态				53 			S

3		数据名				4E 			N

4		符号					2B 			+

5		重量值				30			0

6		重量值				30			0

7		重量值				31			1

8		重量值				32			2

9		重量值				33			3

10		重量值				2E			.

11		重量值				34			4

12		单位					6B			k

13		校验和				CC			SUM=字节1+字节2+…+字节12

14		结束符				0D 			<CR>

15		结束符				0A			<LF>

例2. 发送显示字符“2. dISP”

字节		域名					HEX			说明

1		起始符				3D 			=

2		称重状态				53 			S

3		数据名				44 			D

4		识别码				64			d

5		点位码				20

6		显示字符				32			2

7		显示字符				20			空格

8		显示字符				64			d

9		显示字符				49			I

10		显示字符				53			S

11		显示字符				50			P

12		识别码				64 			d

13		校验和				5E			SUM=字节1+字节2+…+字节12

14		结束符				0D 			<CR>

15		结束符				0A			<LF>