SBT931	导轨式称重控制模块

称重/测力显示，峰值检测/显示保持

定值DO输出，AO/数字变送

操作手册V1.0

广州市斯巴拓电子科技有限公司

前 言

衷心感谢您选用本公司产品!

本手册包含产品的安全提示、技术指标、操作界面、安装配线、功能操作等方面的内容。为了使本产品长期保持最佳工作状态，请您在使用前认真阅读本操作手册，并妥善保存，以备随时查阅。

由于产品的技术更新、功能加强与品质提升，可能导致本操作手册与产品实物存在部分差异，届时敬请谅解。

未经本公司授权，不得转载与复制本手册内容。

产品主要特点：

- 用途：称重/测力显示、峰值检测/显示保持、定值DO输出与模拟量AO/数字变送。

- 整机EMC设计，抗干扰能力强，适用于工业环境。

- 32位ARM CPU，48MHz主频，运算速度快。

- 6+6位红色LED数码管，英文字符/数字显示。

- 4个按键用于菜单操作与快捷操作（带按键音）。

- 采用24位高精度高速∑-△A/D转换模块，内部分辨率1/1,000,000，最高采样频率3200Hz。

- 采用独特的抗振滤波算法，以确保在秤体振动较强时称量结果的稳定性与准确度，以及在重量变化时的快速反应能力。

- 可连接8个350Ω称重传感器。

- 具有上电置零、自动零位跟踪、手动/自动置零与零位校准功能。

- 具有加载校准、数字校准、分段修正与分段计算功能。

- 具有自动加密、按键加密、按键解密、数字设定、数字调校与接口测试功能。

- 3路可定义的常开开关输入[DI]与3路可定义的常开晶体管开关输出[DO]。

- 1路可定义的电流信号输出[AO：0~20mA]。

- 1路可定义的电压信号输出[VO：0~10V]。

- RS232、 RS485与可选配的CANBUS通信口外接上位机IPC/PLC与LED远程显示器。

- 采用多任务工作模式，在进行参数设定等操作时，不影响称重、报警输出与信号变送过程。

目 录

1.安全提示	4

2.技术指标	5

3.操作界面	7

3.1操作界面示意图	7

3.2状态指示	7

3.3按键操作	8

3.4报警提示	8

4.安装配线	9

4.1安装	9

4.2接口	10

5.操作过程	12

6.功能操作	13

6.1主显示界面	13

6.1.1重量及其百分率[L]	13

6.1.2重量，峰值保持值[P]	13

6.1.3重量，AO输出值[Ao]	13

6.1.4重量，VO输出值[Vo]	14

6.1.5重量，通信状态[Co]	14

6.2 MENU主菜单	15

6.3 F1-SET参数设定	17

6.3.1称重参数（SCAL）	17

6.3.2校准参数（CALP）	19

6.3.3定值参数（SEtP）	21

6.3.4通信参数（SErP）	23

6.3.5界面参数（dISP）	24

6.3.6参数设定示例	25

6.4 F2-CAL系统校准	26

6.4.1零位校准（ZEro）	26

6.4.2数字校准（dAtA）	27

6.4.3加载校准（LoAd）	29

6.4.4分段修正（SEgC）	30

6.5 F5-LOC加密解密	31

6.5.1按键解密（oPEn）	31

6.5.2按键加密（Locc）	31

6.5.3密码修改（PASS）	32

附录A. 主从式MODBUS[ASCII/RTU]通信协议之寄存器表	33

附录B. 连续式发送[ASCII]通信协议之数据帧格式	36

# 1.安全提示

- 使用环境

确保在符合本产品技术指标的环境下使用。

禁止在带电时打开机箱。

- 电缆敷设

称重信号、模拟量信号与通信信号电缆应穿管敷设，禁止与动力线缆一同敷设。

- 控制器供电

控制器工作电源应与驱动设备工作电源隔离。

上电前，请确保输入的电源电压正确。

- 环境保护

整机报废时，请作为含铅类工业垃圾合法处理，以免污染环境。

- 其它事项

应由具有相应专业知识、并能安全操作的人员负责本产品的安装配线与维护。

本操作手册未描述的安全事项，请遵照相应的安全操作规程与标准执行。

# 2.技术指标

- 执行标准

- 中华人民共和国GB/T 7724-2008《电子称重仪表》国家标准。

- 中华人民共和国JJG 649-2016《数字称重显示器（称重指示器）》国家计量检定规程。

- OMIL R76-1：2006《非自动衡器》国际建议。

- 准确度等级：。

- 检定分度数：n=3000。

- 显示

- 6+6位红色LED数码管，英文字符/数字显示。

- 重量显示范围：-9,999~+99,999。

- 最大秤量：可设定1~99,999。

- 显示分度：可选1，2，5，10，20，50，100，200，500。

- 显示分辨率：1/50,000。

- 小数点位置：可选0，0.0，0.00，0.000，0.0000。

- 显示刷新时间：可设定0.01~1.00s。

- 按键

- 4个按键用于菜单操作与快捷操作（带按键音）。

- 称重信号接口

- 激励电压/最大电流：DC5V/120mA（8个350Ω的称重传感器）。

- 信号输入范围：0~12.5mV。

- 称重传感器输出灵敏度：1.0~2.5mV/V。

- 24位∑-△ADC，内部分辨率1/1,000,000。

- 采样频率可选：3200Hz，800Hz，400Hz，200Hz，5Hz。

- 独特的抗振滤波算法，精准称量，稳定显示，快速响应。

- 零位漂移：±0.1μV/℃ RTI（折合到输入端）。

- 增益漂移：±5ppm/℃。

- 非线性度：0.005%FS。

- 开关量/模拟量信号接口

- 3路可定义的常开开关输入[DI]。

- 3路可定义的常开晶体管开关输出[DO]。

- 继电器开关触点容量：AC250V/DC24V，1A。

- 1路可定义的0~20mA模拟量信号输出[AO] ，非线性度：0.05%FS。

- 1路可定义的0~10V模拟量信号输出[VO]，非线性度：0.05%FS。

- 数字通信接口

- COM1：RS232。

- COM2：RS485。

- COM3[选配]：CANBUS。

- 可连接：上位机IPC/PLC与LED远程显示器。

- 工作指标

- 工作电压：DC24V±20%。

- 最大功耗：3W。

- 外形尺寸：71.5×113×57.9mm（宽×高×深）。

- 导轨式安装。

- 导轨卡槽尺寸：35×1.6mm（宽×深）。

- 工作温度：-25℃～+45℃。

- 储存温度：-30℃～+60℃。

- 相对湿度：不大于85%RH。

- 前面板防护等级：IP65。

- 重量：约167g。

# 3.操作界面

## 3.1操作界面示意图

AH

AL

RUN

■

►

▲



S-

S+

E-

E+

SHD

DI1

DI2

DI3

DO1

DO2

DO3

COM

GND

mA+

Vo+

GND

RXD

TXD

A+

B-

H

L

DC+

DC-

LOADCELL

DI/DO

AO

RS232

RS485

CAN

POWER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

## 3.2状态指示

| 指示灯 | 中文名 | 描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| [AH] | [上限] | 上限报警。 | 参见参数[200]~[203]。 |
| [AL] | [下限] | 下限报警。 |  |
| [RUN] | [运行] | 运行状态。 |  |

## 3.3按键操作

在一分钟内无按键操作时，自动返回主显示界面（“F2系统校准”与“F6出厂调校”过程除外）。

| 按键名 | 中文名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 【■】 | 【菜单】 | 进入主菜单/退出。 |
|  | 【锁键】* | 按键加密/按键解密。 |
| 【►】 | 【►】 | 光标右移。 显示上一个界面/选项。 |
|  | 【置零】* | 手动置零[无掉电保护]。 |
| 【▲】 | 【▲】 | 显示下一个界面/选项。 数字输入：+1（0~9循环）。 |
|  | 【设定】* | 定值参数设定。 |
| 【】 | 【确认】 | 确认/保存/消警。 |
|  | 【清零】* | 显示清零[当前峰值保持值清零]。 |

*：保持按键约2秒钟。

## 3.4报警提示

| 报警符 | 报警原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Err1 | RAM故障。 | 更换RAM芯片。 |
| Err2.1 Err2.2 | EEPROM故障。 | 更换EEPROM芯片。 |
| Err3 | 未使用。 |  |
| Err4 | ADC故障。 | 更换ADC模块。 |
| oV-Ad | 信号过大。 | 称重信号超A/D转换范围。 1. 检查是否未连接称重传感器。 2. 检查是否称重传感器量程太小。 3. 检查是否加载重量过大。 |
| oL | 超载报警[Overload]。 | 总重>（最大秤量+9×分度值）。 1. 检查是否未连接称重传感器。 2. 检查是否称重传感器量程太小。 3. 检查是否加载重量过大。 |
| oV-nZ | 超出“手动/自动置零范围”。 | 参见参数[123]“手动/自动置零范围”。 |
| tXX.XX | 开机预热倒计时[分.秒]。 | 参见参数[128]“上电置零允许”、[129]“上电置零时间”与[130]“上电置零范围”。 等待预热时间结束或按任意键退出。 |
| oV-Zr | 超出“上电置零范围”。 |  |

# 4.安装配线

## 4.1安装

71.5

57.9

113

35

1.6

塑料卡扣

| 外形尺寸 W×H×D[mm] | 导轨卡槽尺寸 W×D[mm] |
| --- | --- |
| 71.5×113×57.9 | 35×1.6 |

## 4.2接口

S-

S+

E-

E+

SHD

DI1

DI2

DI3

DO1

DO2

DO3

COM

LOADCELL

DI/DO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

| 序号 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LOADCELL |  | 称重传感器接口 |
| 1 | S- | 称重信号[mV]输入负 |
| 2 | S+ | 称重信号[mV]输入正 |
| 3 | E- | 激励电压负 |
| 4 | E+ | 激励电压正 [DC5V] |
| 5 | SHD | 屏蔽地 |
| DI/DO |  | 开关量输入/输出[可定义] |
| 6 | DI1 | 开关量输入1 |
| 7 | DI2 | 开关量输入2 |
| 8 | DI3 | 开关量输入3 |
| 9 | DO1 | 常开触点输出1 |
| 10 | DO2 | 常开触点输出2 |
| 11 | DO3 | 常开触点输出3 |
| 12 | COM | DI/DO公共端 |
| 晶体管DO开关触点容量： DC24V，250mA。 |  |  |

GND

mA+

Vo+

GND

RXD

TXD

A+

B-

H

L

DC+

DC-

AO

RS232

RS485

CAN

POWER

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

| 序号 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POWER |  | DC24V[±20%]电源输入接口 |
| 1 | DC- | 直流电源输入负 |
| 2 | DC+ | 直流电源输入正 |
| CAN [选配] |  | CANBUS数字通信接口[COM3] |
| 3 | L | 数据负 |
| 4 | H | 数据正 |
| RS485 |  | RS485数字通信接口[COM2] |
| 5 | B- | 数据负 |
| 6 | A+ | 数据正 |
| RS232 |  | RS232数字通信接口[COM1] |
| 7 | TXD | 数据发送 |
| 8 | RXD | 数据接收 |
| 9 | GND | 信号地 |
| AO |  | 模拟量输出接口 [可定义] |
| 10 | Vo+ | 0~10V电压信号输出正 |
| 11 | mA+ | 0~20mA电流信号输出正 |
| 12 | GND | AO/VO输出负 |

# 5.操作过程

接线与上电

零位校准

其它参数设定

按键加密

称重参数设定

自动零位跟踪范围设定

手动/自动置零范围设定

定值参数设定

[数字校准]

加载校准

[分段修正]

# 6.功能操作

## 6.1主显示界面

【►】【▲】键：显示界面切换。

### 6.1.1重量及其百分率[L]

重量百分率L%=(重量/最大秤量)×100%

AH

AL

RUN

### 6.1.2重量，峰值保持值[P]

AH

AL

RUN

### 6.1.3重量，AO输出值[Ao]

AO：0.00~20.00mA

AH

AL

RUN

### 6.1.4重量，VO输出值[Vo]

VO：0.00~10.00V

AH

AL

RUN

### 6.1.5重量，通信状态[Co]

gd：通信正常； no：无通信； Er：通信出错

AH

AL

RUN

## 6.2 MENU主菜单

| 主菜单 |  | 二级菜单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示符 | 功能 | 提示符 | 功能 |
| F1.SEt | 参数设定 | -SCAL | 称重参数设定。 |
|  |  | -CALP | 校准参数设定。 |
|  |  | -SEtP | 定值参数设定。 |
|  |  | -SErP | 通信参数设定。 |
|  |  | -dISP | 界面参数设定。 |
| F2.CAL | 系统校准 | -ZEro | 零位校准：在空载状态下修正零位值。 |
|  |  | -dAtA | 数字校准：根据现场称重系统实际配置，输入称重传感器的规格参数，以修正量程系数。如果参数不详，则必须进行“加载校准”。 |
|  |  | -LoAd | 加载校准：数字校准后，如果具备“加载校准”条件，则在称量装置上加载标准重量，以进一步修正量程系数，提高称量准确度。 |
|  |  | -SEgC | 分段修正：零位校准与加载校准（或数字校准）后，允许选用“分段修正”，即：在称量装置上按10个“修正点”加载标准重量，以得到10个“线性段”的量程修正比，进一步提高各“线性段”的称量准确度。 |
| F3.rEC |  |  | 备用。 |
| F4.CLn |  |  | 显示清零：当前峰值保持值清零。 |
| F5.Loc | 加密解密 | -oPEn | 按键解密。 |
|  |  | -Locc | 按键加密。 |
|  |  | -PASS | 密码修改。 出厂密码：操作员密码000；管理员密码001。 |

| 主菜单 |  | 二级菜单 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提示符 | 功能 | 提示符 | 功能 |
| F6.FAC | 出厂调校 | 厂家专用。 |  |
|  |  | -SPAn | 出厂量程调校：采用标准称重测试装置对称重信号接口进行调校，使量程系数值归一。 |
|  |  | -AdtS | 称重信号线性测试。 |
|  |  | -AVZF- | AO[0~20mA]输出零位与满度调校。 VO[0~10V]输出零位与满度调校。 |
|  |  | -AVtS | AO[0~20mA]输出线性测试。 VO [0~10V]输出线性测试。 |
|  |  | -dIdo | DI/DO输入/输出测试。 |
|  |  | -dEFU | 恢复缺省值。 |
|  |  | -dStS | 烤机测试。 |
| F7.InF | 产品信息 | 仅供查询。 |  |
|  |  | -VEr- | 软件版本。 |
|  |  | --Sn- | 出厂序号。 |
|  |  | -dAtE | 出厂日期。 |

## 6.3 F1-SET参数设定

### 6.3.1称重参数（SCAL）

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Ut | 0~3 | 1 | 重量单位 0: 无 1: kg 2: t 3: g |  |
| 101 | dt | 0~4 | ooo.oo | 小数点位置 0: ooooo 1: oooo.o 2: ooo.oo 3: oo.ooo 4: o.oooo |  |
| 102 | SL | 1~99999 | 10000 | 最大秤量 承载器容许承载的最大重量。 最大秤量≤称重传感器总量程－承载器自重。 |  |
| 103 | dV | 1~500 | 1 | 分度值 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 |  |
| 104 | ZE | -99999~ +99999 | 0 [*] | 零位值 仅供查询。 |  |
| 105 | SP | >0 | 1.0000 [*] | 量程系数 最大显示值：9.9999。 仅供查询。 |  |
| 106 | Sr | 0~5 | 0 | 判稳范围 [分度] 设定值=0：禁止判稳。 设定值>0：[107]“判稳时间”内的重量变化量处于[106]“判稳范围”内时，表示“重量稳定”。 |  |
| 107 | St | 0.1~9.9 | 0.5 | 判稳时间 [s] |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 |  | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Fc | 0~4 | 4 | 采样频率 [Hz] 0: 3200Hz 1: 800 Hz 2: 400 Hz 3: 200 Hz 4: 5 Hz |  |  |
| 109 | Ft | 0~9 | 5 | 抗振数字滤波F1 |  |  |
|  |  |  |  | 设定值 | 截止频率 |  |
|  |  |  |  | 0 | 无滤波 |  |
|  |  |  |  | 1 | 11.2Hz |  |
|  |  |  |  | 2 | 8.0Hz |  |
|  |  |  |  | 3 | 5.6Hz |  |
|  |  |  |  | 4 | 4.0Hz |  |
|  |  |  |  | 5 | 2.8Hz |  |
|  |  |  |  | 6 | 2.0Hz |  |
|  |  |  |  | 7 | 1.4Hz |  |
|  |  |  |  | 8 | 1.0Hz |  |
|  |  |  |  | 9 | 0.7Hz |  |
| 110 | Sb | 1~128 | 1 | 重量显示平滑滤波F2 滤波器F2设定值越大，重量显示值越稳定，但响应速度越慢。 |  |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

### 6.3.2校准参数（CALP）

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | ZP | 0~1 | 0 | 自动零位跟踪允许 0: oFF [禁止] 1: on [允许]：只有当重量稳定后，且在“自动零位跟踪时间”内的“零位变化量”处于“自动零位跟踪范围”内时，自动零位跟踪结果才有效。 |  |
| 121 | Zt | 0.1~9.9 | 1.0 | 自动零位跟踪时间 [s] |  |
| 122 | Zr | 0.1~50.0 | 1.0 | 自动零位跟踪范围 [分度] |  |
| 123 | nZ | 0~50000 | 50 | 手动/自动置零范围 只有当零位改变所产生的重量变化量在此范围内时，手动/自动置零才有效。 建议：设定值≤(最大秤量×4%)。 |  |
| 124 | dZ | 0~99 | 5 | 显示归零范围 当重量绝对值在此范围时，重量显示值归零。 |  |
| 125 | tL | 1~99999 | 12000 [*] | 称重传感器总量程 称重传感器总量程=称重传感器量程×数量。 仅供查询。 |  |
| 126 | SE | 0.500~5.000 | 2.000 [*] | 称重传感器输出灵敏度 [mV/V] 仅供查询。 |  |
| 127 | Un | 0 | 0 | 备用 |  |
| 128 | In | 0~1 | 0 | 上电置零允许 0: oFF [禁止] 1: on [允许，无掉电保护] |  |
| 129 | It | 0~1800 | 10 | 上电置零时间 [s] |  |
| 130 | Ir | 0~50000 | 50 | 上电置零范围 建议：设定值≤(最大秤量×20%)。 |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 | L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 LA[L10] | 1~99999 [*] | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 | 修正点重量1~10 分段修正时输入的加载重量值。 要求：L1≤L2≤…≤L10。 仅供查询。 |  |
| 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 | d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 dA[d10] | -99999~ +99999 [*] | 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 99999 | 修正点AD值1~10 分段修正时测得的AD值。 要求：d1≤d2≤…≤d10。 仅供查询。 |  |
| 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA[C10] | 0.0100~ 99.9999 [*] | 1.0000 | 量程修正比1~10 分段修正后得到的各“线性段”的量程修正比。 - 线性段1：[零位值]~d1。 - 线性段2：d1~d2。 - 线性段3：d2~d3。 - … - 线性段10：d9~[最大AD值]。 最大显示值：9.9999。 仅供查询。 |  |
| 161 | SC | 0~1 | 0 [*] | 重量分段计算允许 0: oFF [禁止] 1: on [允许] 操作权限：管理员。 |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

### 6.3.3定值参数（SEtP）

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | P1 | 0~99999 | 1000 | 重量设定点1 |  |
| 201 | P2 | 0~99999 | 9000 | 重量设定点2 |  |
| 202 | nL | 0~50000 | 50 | 空载零区 “重量>空载零区”：触发峰值检测过程。 “重量≤空载零区”：停止峰值检测过程。 |  |
| 203 | dA | 0~1 | 0 | 重量设定点比较数据 0. nEt [实时重量] 1. PnEt [重量峰值] |  |
| 204 | do | 0~1 | 1 | DO输出允许 0: oFF [禁止] 1: on [允许] |  |
| 205 | dL | 0.1~5.0 | 0.5 | DO反跳延时 [s] 避免实时数据在临界点时，相关联的DO报警开关频繁动作。 |  |
|  |  |  |  | 峰值检测最小间隔时间 [s] 峰值检测过程触发后，需经此时间间隔，才允许因“重量≤空载零区”而停止；峰值检测过程停止后，需经此时间间隔，才允许因“重量>空载零区”而重新触发。 |  |
| 206 | Ao | 0~1 | 0 | AO信号 0. nEt [实时重量] 1. PnEt [重量峰值] |  |
| 207 | AE | 0.00~21.00 | 4.00 | AO电流下限值 [mA] “重量≤0”时，AO输出的重量信号电流值。 |  |
| 208 | AF | 0.00~21.00 | 20.00 | AO电流上限值 [mA] “重量≥[211]”时，AO输出的重量信号电流值。 |  |

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | VE | 0.00~10.00 | 0.00 | AO电压下限值 [V] “重量≤0”时，AO输出的重量信号电压值。 |  |
| 210 | VF | 0.00~10.00 | 10.00 | AO电压上限值 [V] “重量≥[211]”时，AO输出的重量信号电压值。 |  |
| 211 | AC | 1~99999 | 10000 | AO输出的最大重量值 重量≥[211]：AO=上限值。 重量≤0：AO=下限值。 |  |
| 212 | Un | 0 | 0 | 备用 |  |
| 213 214 215 | dI1 dI2 dI3 | 0~2 [*] | 0 1 2 | DI1/DI2/DI3信号 0. ≡ZEro [手动置零，无掉电保护] 1. -ZEro [零位校准，带掉电保护] 2. –CLS- [当前峰值保持值清零] 操作权限：管理员。 |  |
| 213 214 215 | do1 do2 do3 | 0~10 [*] | 1 2 3 | DO1/DO2/DO3信号 0. ZEro [重量≤空载零区] 1. L1 [203]<P1 2. 1≡2 P1≤[203]≤P2 3. b2 [203]>P2 4. LE1 [203]≤P1 5. 1-2 P1<[203]<P2 6. b2 [203]≥P2 7. b1 [203]>P1 8. bE1 [203]≥P1 9. L2 [203]<P2 10. LE2 [203]≤P2 说明： “L”：小于； “LE”：小于或等于 “b”：大于； “bE”：大于或等于 “≡”：封闭区间； “-”：开放区间 操作权限：管理员。 |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

### 6.3.4通信参数（SErP）

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 |  | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | Ad | 0~99 | 1 | 通信地址 |  |  |
| 801 802 | b1 b2 | 0~2 | 0 0 | COM1/COM2波特率 0: 9600bps 1: 19200bps 2: 115200bps [1152d] |  |  |
| 803 804 | P1 P2 | 0~2 | 0 0 | COM1/COM2奇偶校验 0. none [无校验] 1. EVEn [偶校验] 2. odd [奇校验] |  |  |
| 805 806 | E1 E2 | 0~2 | 0 0 | COM1/COM2通信模式 0. HASC [主从式Modbus ASCII] 1. Hrtu [主从式Modbus RTU] 2. Cont [连续式发送ASCII] |  |  |
| 807 | dA | 0~1 | 0 | 连续发送的数据 0. nEt [实时重量] 1. PnEt [重量峰值] |  |  |
| 808 | SF | 0~9 | 2 | 连续发送频率 [Hz] 0: 1Hz; 1: 2Hz; 2: 5Hz; 3: 10Hz 4: 20Hz; 5: 25Hz; 6: 50Hz; 7: 100Hz 8: 500Hz; 9: 1000Hz |  |  |
|  |  |  |  | COM1波特率 | 最大发送频率 |  |
|  |  |  |  | 9600bps | 50Hz |  |
|  |  |  |  | 19200bps | 100Hz |  |
|  |  |  |  | 115200bps | 1000Hz |  |
| 809 | dF | 0~3 | 0 | Modbus数据格式 四字节寄存器读/写顺序： 0: 4321 [HB4 HB3 LB2 LB1] 1: 3412 [HB3 HB4 LB1 LB2] 2: 1234 [LB1 LB2 HB3 HB4] 3: 2143 [LB2 LB1 HB4 HB3] 控制器内浮点型与长整型寄存器的四个十六进制字节顺序为：HB4 HB3 LB2 LB1。 |  |  |

### 6.3.5界面参数（dISP）

| 参数号 | 提示符 | 范围 | 缺省值 | 参数说明 | 设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901 | dS | 0.01~1.00 | 0.20 | 显示刷新时间 [s] |  |
| 902 | Lc | 0~1 | 0 | 按键自动加密 0: oFF [禁止] 1: on [允许]：一分钟内无按键操作时自动加密，“F2系统校准”与“F6出厂调校”过程除外。 |  |
| 903 | br | 1~4 | 2 | LED亮度 |  |

[*]：“恢复缺省值”操作对该参数无影响。

### 6.3.6参数设定示例

如：修改“[102]最大秤量”参数。

【■】：退出     【】：保存

M

M

主界面

【■】+【►】【▲】：F1-SEt

【】+【►】【▲】

【】+【►】【▲】

【】

【►】：移动光标； 【▲】：数字输入

## 6.4 F2-CAL系统校准

系统校准后，皮重值将自动归零。

### 6.4.1零位校准（ZEro）

在称量装置处于空载状态下进行零位校准，并保存新零位值。

【■】+【►】【▲】：F2-CAL

【】+【►】【▲】：-ZEro-

【】

主界面

M

【■】：退出     【】：保存

M

【►】【▲】：

104：新零位值

oLd：原零位值

Er：零位修正量=新值-原值

如零位值超出允许范围，不允许保存

### 6.4.2数字校准（dAtA）

根据现场称重系统实际配置，输入称重传感器的规格参数[总量程与输出灵敏度]，以修正量程系数。如果参数不详，则必须进行“加载校准”。

【■】+【►】【▲】：F2-CAL

【】+【►】【▲】：-dAtA-

【】

主界面

M

【】

输入“称重传感器总量程”[totL]：1~999999重量单位

【】

输入“称重传感器输出灵敏度”[SEnS]：0.5000~5.0000mV/V

【】

输入“电压比”[VoL.r]：1.0000~2.0000

【■】：退出     【】：保存

M

【►】【▲】显示：

105：新量程系数值

oLd：原量程系数值

Sr：量程修正比=新值/原值

说明：

- 称重传感器总量程=称重传感器量程×数量。

- 电压比=称重控制器输出端的激励电压/称重传感器端的激励电压。

- 称重控制器输出端的激励电压额定输出DC9V，但应以实际测定值为准。

- 对于称重传感器四线制接法，电压衰减较大，两端电压需现场测定。

### 6.4.3加载校准（LoAd）

数字校准后，如果具备“加载校准”条件，则在称量装置上加载标准重量，以进一步修正量程系数，提高称量准确度。加载重量应大于最大秤量的50%。

输入“校准重量”：1~999999重量单位

主界面

【■】+【►】【▲】：F2-CAL

【】+【►】【▲】：-LoAd-

【】

M

【■】：退出     【】：保存

M

【】

【►】【▲】显示：

105：新量程系数值

oLd：原量程系数值

Sr：量程修正比=新值/原值

Ad：AD值

如AD值≤零位值，显示“Err”，不允许保存

### 6.4.4分段修正（SEgC）

分段修正：零位校准与加载校准（或数字校准）后，允许选用“分段修正”，即：在称量装置上按10个“修正点”加载标准重量，以得到10个“线性段”的量程修正比，进一步提高各“线性段”的称量准确度。

在秤台上加载“修正点重量1”后，

输入“修正点重量1”：1~99999重量单位

主界面

【■】+【►】【▲】：F2-CAL

【】+【►】【▲】：- SEgC -

【】

M

M

【】：显示AD值与量程修正比1

待AD值稳定后，按【】，

保存[151]量程修正比1

待AD值稳定后，按【】，

保存[160]量程修正比10

进入下一个修正点的修正过程

允许按【■】键提前结束“分段修正”过程

线性段数=实际完成的修正点数

参数[161]用于打开/关闭“重量分段计算功能”

## 6.5 F5-LOC加密解密

### 6.5.1按键解密（oPEn）

M

【】：如输入密码正确，

则解密有效

主界面

【■】+【►】【▲】：F5-Loc

【】+【►】【▲】：-oPEn-

【】

M

### 6.5.2按键加密（Locc）

M

【】：如输入密码正确，

则加密有效

主界面

【■】+【►】【▲】：F5-Loc

【】+【►】【▲】：-Locc-

【】

M

### 6.5.3密码修改（PASS）

【】

如输入的是操作员密码，将跳过此操作界面；如输入的是管理员密码，可通过【►】【▲】选择修改“管理员密码[AP]”或“操作员密码[oP]”

主界面

【■】+【►】【▲】：F5-Loc

【】+【►】【▲】：-PASS-

【】

M

【■】：退出     【】：保存

M

输入新密码，请记住新密码

【】

# 附录A. 主从式MODBUS[ASCII/RTU]通信协议之寄存器表

| 数据名 | 类型 | 地址 | 属性 | 命令 [HEX] | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Long | 40001 | R | 03 | 备用 |
| 重量 | Long | 40003 | R | 03 |  |
| 运行状态1 | UnShort | 40005.0 | R | 03 | 1: 峰值检测过程中 |
|  |  | 40005.1 |  |  |  |
|  |  | 40005.2 |  |  |  |
|  |  | 40005.3 |  |  |  |
|  |  | 40005.4 |  |  |  |
|  |  | 40005.5 |  |  |  |
|  |  | 40005.6 |  |  |  |
|  |  | 40005.7 |  |  |  |
|  |  | 40005.8 |  |  |  |
|  |  | 40005.9 |  |  |  |
|  |  | 40005.10 |  |  |  |
|  |  | 40005.11 |  |  |  |
|  |  | 40005.12 |  |  |  |
|  |  | 40005.13 |  |  | 1: 重量稳定 |
|  |  | 40005.14 |  |  | 1: 超载报警 |
|  |  | 40005.15 |  |  | 1: 称重控制器故障 |
| 运行状态2 [备用] | UnShort | 40006.0 | R | 03 |  |
|  |  | 40006.1 |  |  |  |
|  |  | 40006.2 |  |  |  |
|  |  | 40006.3 |  |  |  |
|  |  | 40006.4 |  |  |  |
|  |  | 40006.5 |  |  |  |
|  |  | 40006.6 |  |  |  |
|  |  | 40006.7 |  |  |  |
|  |  | 40006.8 |  |  |  |
|  |  | 40006.9 |  |  |  |
|  |  | 40006.10 |  |  |  |
|  |  | 40006.11 |  |  |  |
|  |  | 40006.12 |  |  |  |
|  |  | 40006.13 |  |  |  |
|  |  | 40006.14 |  |  |  |
|  |  | 40006.15 |  |  |  |

| 数据名 | 类型 | 地址 | 属性 | 命令 [HEX] | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DO状态 | UnShort | 40007.0 | R | 03 | 1: DO1 ON; 0: DO1 OFF |
|  |  | 40007.1 |  |  | 1: DO2 ON; 0: DO2 OFF |
|  |  | 40007.2 |  |  |  |
|  |  | 40007.3 |  |  |  |
|  |  | 40007.4 |  |  |  |
|  |  | 40007.5 |  |  |  |
|  |  | 40007.6 |  |  |  |
|  |  | 40007.7 |  |  |  |
|  |  | 40007.8 |  |  |  |
|  |  | 40007.9 |  |  |  |
|  |  | 40007.10 |  |  |  |
|  |  | 40007.11 |  |  |  |
|  |  | 40007.12 |  |  |  |
|  |  | 40007.13 |  |  |  |
|  |  | 40007.14 |  |  |  |
|  |  | 40007.15 |  |  |  |
| 操作 | UnShort | 40008 | W | 06 | 0xA500: 备用 0xA501: 备用 0xA502: 备用 0xA503: 备用 0xA504: 备用 0xA505: 备用 0xA506: 备用 0xA507: 备用 0xA508: 备用 0xA509: 备用 0xA50A: 显示清零 0xA50B: 备用 0xA50C: 消警 0xA50D: 手动置零 0xA50E: 零位校准 0xA50F: 加载校准 [以“校准重量”值作为加载重量进行量程校准] 0xA510~0xA5FF: 备用 |
| 校准重量 | UnLong | 40009 | R/W | 03/10 |  |
|  | UnLong | 40011 | R | 03 | 备用 |
|  | UnLong | 40013 | R | 03 | 备用 |

| 参数名 | 类型 | 地址 | 属性 | 命令 [HEX] | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UnLong | 40015 | R | 03 |  |
| 空载零区 | UnShort | 40017 | R/W | 03/06 |  |
| DO1重量下限设定点 | UnLong | 40018 | R/W | 03/10 |  |
| DO2重量上限设定点 | UnLong | 40020 | R/W | 03/10 |  |
| 重量峰值 | UnLong | 40022 | R | 03 |  |
|  | UnLong | 40024 | R/W | 03/10 |  |
| 重量设定点比较数据 | UnShort | 40026 | R/W | 03/06 | 0: 实时重量 1: 重量峰值 |
|  | UnShort | 40027 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40028 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40029 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40030 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40031 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40032 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnShort | 40033 | R/W | 03/06 |  |
|  | UnLong | 40034- 40037 | W | 10 |  |
|  | UnShort | 40038 | W | 06 |  |
| 按键码 | UnShort | 40039 | R | 06 | 0x02:【■】（【菜单】） 0x04:【►】 0x40:【▲】 0x80:【】（【确认】） |
| 出厂序号 | UnLong | 40040 | R | 03 | 6位数字 |

UnShort: Unsigned Short Int;  UnLong: Unsigned Long Int;  Long: Signed Long Int.

# 附录B. 连续式发送[ASCII]通信协议之数据帧格式

| 域名 |  | 代码 | HEX | 描述 | 举例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始符 [字节1] |  | = | 3D |  | = |
| 称重状态 [字节2] |  | O | 4F | 超载 | S |
|  |  | S | 53 | 稳定 |  |
|  |  | M | 4D | 动态 |  |
| 数据名 [字节3] |  | G | 47 | 备用 | N |
|  |  | N | 4E | 重量 |  |
|  |  | P | 50 | 重量峰值 |  |
|  |  | B | 42 | 备用 |  |
|  |  | T | 54 | 备用 |  |
|  |  | D | 44 | 备用 |  |
|  |  | U | 55 | 备用 |  |
| 数据 [9字节] | 格式A: 重量数据 [字节4~12] | +/- | 2B/2D | 正号/负号 | +00123.4k [十进制数] |
|  |  | 重量值 [7字节] | 30~39 2EH | 0~9 小数点“.” |  |
|  |  | 单位[1字节]: (空格) k t g | 20 6B 74 67 | 空格: 无单位 k: kg |  |
|  | 格式B: 显示字符 [字节4~12] | d | 64 | 识别码 | d |
|  |  | 点位码 [1字节] | 00~FF | BIT7=0: 未使用 | 2. dISP 最高位字符带点 点位码=20H |
|  |  |  |  | BIT6=0: 未使用 |  |
|  |  |  |  | 如BIT5=1: 最高位字符带点“.” |  |
|  |  |  |  | 如BIT4=1: 第5位字符带点“.” |  |
|  |  |  |  | 如BIT3=1: 第4位字符带点“.” |  |
|  |  |  |  | 如BIT2=1: 第3位字符带点“.” |  |
|  |  |  |  | 如BIT1=1: 第2位字符带点“.” |  |
|  |  |  |  | 如BIT0=1: 最低位字符带点“.” |  |
|  |  | 字符 [6字节] | XX XX XX XX XX XX | ACSII字符 |  |
|  |  | d | 64 | 识别码 | d |
| 校验和 [字节13] |  | 1 字节 | XX | 校验和=字节1+字节2+…+字节12 |  |
| 结束符 [字节14~15] |  | <CR> <LF> | 0D 0A | 回车符 换行符 | <CR> <LF> |

例1. 发送重量数据“+00123.4kg”

字节		域名					HEX			说明

1		起始符				3D 			=

2		称重状态				53 			S

3		数据名				4E 			N

4		符号					2B 			+

5		重量值				30			0

6		重量值				30			0

7		重量值				31			1

8		重量值				32			2

9		重量值				33			3

10		重量值				2E			.

11		重量值				34			4

12		单位					6B			k

13		校验和				CC			SUM=字节1+字节2+…+字节12

14		结束符				0D 			<CR>

15		结束符				0A			<LF>

例2. 发送显示字符“2. dISP”

字节		域名					HEX			说明

1		起始符				3D 			=

2		称重状态				53 			S

3		数据名				44 			D

4		识别码				64			d

5		点位码				20

6		显示字符				32			2

7		显示字符				20			空格

8		显示字符				64			d

9		显示字符				49			I

10		显示字符				53			S

11		显示字符				50			P

12		识别码				64 			d

13		校验和				5E			SUM=字节1+字节2+…+字节12

14		结束符				0D 			<CR>

15		结束符				0A			<LF>

广州市斯巴拓电子科技有限公司

地址：广州市南沙区大岗镇豪岗大道148号创科产业园A座二楼

电话：020-82019036

传真：020-82019876

邮编：510470

网址：www.sbtchina.cn

E-mail：sbtchina @ sbtchina.cn